Curvas de calibración para sensor cuadrado
Noté que la medición Vernier “cuadrado-bis” (2º calibración)
tiene un mínimo absoluto en 2.57 V.
Fui a la medición Vernier “cuadrado” (1º calibración) y nunca hay
tensión por debajo de 2.57 V.
Deduzco que 2.57 V corresponde a un “offset” para Fuerza = 0
Fijo el “offset” en 2.58 V (para evitar cualquier pequeña
fluctuación del orden de 0.01 V.
En la siguiente figura se muestran ambas señales, anulando
cualquier valor de Vernier menor a 2.58 V. Además se dibuja
una función de Heaviside que indica las “ventanas temporales”
con señal de Vernier mayor a 2.58 V.

---
fig1_version1.eps

---
Observar que en las “ventanas temporales” sin señal del Vernier,
el sensor registra un ruido permanente del orden de 0.3 V.
Este es un “offset” similar al medido para el Vernier, pero más
pequeño (sólo 0.3 V) y algo más fluctuante debido al ruido
propio del sensor.
El “offset” del sensor no interesa porque no corresponde una fuerza efectivamente aplicada.
Para eliminar el “offset” en el sensor, hay que primero poder
estimarlo. El problema es que fluctúa con el ruido propio
del sensor.
En la siguiente figura mostramos que si le aplicamos un
filtrado por “mediana móvil” podemos estimar el “offet”.
En las “ventanas temporales” con señal del Vernier repetimos
el valor intermedio hallado a ambos lados.

---
fig1_version1b.eps

---
Señal del Vernier y del Sensor luego de filtrarle el offset.
fig1_version1c.eps

---
Hacemos el mismo filtrado para el caso de la primera calibración.
fig1_version1d.eps

---
Por el momento, estos datos mantienen la siguiente relación.
fig2_version2.eps

---
La diferencia es del 20%. Si se multiplica los datos de la calibración_bis por 1.2 se obtiene
fig2_version2b.eps

---
¿A qué se debe la
discrepancia del 20%?

---
La discrepancia se debe a una histéresis en la respuesta de los sensores cuadrados.

---
Ampliamos esta oscilación
fig3_version2.eps
fig1_version1d.eps

---
Ciclos de oscilación
Al final de todas las oscilaciones, se alcanza un valor mayor
(presumiblemente 20%)
fig3_version2.eps
Al final de cada oscilación, no retorna al inicio, sino que toma un valor mayor.
Vernier (V)
fig3_version2a.eps
Sensor (V)

---
Para estudiar la histéresis hay que esperar que recorrer las oscilaciones completas
Elegimos cuatro ciclos que inician en cero y terminan en cero.
fig3_version1.eps

---
Si se grafican las curvas normalizadas (dividiendo por los valores máximos)
(a)
(b)
(c)
(d)
fig3_version1.eps
Todas las curvas tienen
el mismo patrón de
histéresis!!!
fig3_version1e.eps

---
Un primer ajuste a los ciclos ascendentes y descendentes se obtiene suponiendo y=xC
fig1_version1c_histeresis.eps

---
Para hacer el ajuste hay que conocer primero Vmax y Smax. En ese punto la histéresis es despreciable.
Se alisaron las curvas con un “medianas móviles”. Luego se determinaron los máximos.
fig1_version1c_sliding.eps

---
Valores de los máximos
fig1_version1c_maximos.eps