## Slide 1
Curvas de calibración para sensor cuadrado
Noté que la medición Vernier “cuadrado-bis” (2º calibración)
tiene un mínimo absoluto en 2.57 V.
Fui a la medición Vernier “cuadrado” (1º calibración) y nunca hay
tensión por debajo de 2.57 V.
Deduzco que 2.57 V corresponde a un “offset” para Fuerza = 0
Fijo el “offset” en 2.58 V (para evitar cualquier pequeña
fluctuación del orden de 0.01 V.
En la siguiente figura se muestran ambas señales, anulando
cualquier valor de Vernier menor a 2.58 V. Además se dibuja
una función de Heaviside que indica las “ventanas temporales”
con señal de Vernier mayor a 2.58 V.

## Slide 2
fig1_version1.eps

## Slide 3
Observar que en las “ventanas temporales” sin señal del Vernier,
el sensor registra un ruido permanente del orden de 0.3 V.
Este es un “offset” similar al medido para el Vernier, pero más
pequeño (sólo 0.3 V) y algo más fluctuante debido al ruido
propio del sensor.
El “offset” del sensor no interesa porque no corresponde una fuerza efectivamente aplicada.
Para eliminar el “offset” en el sensor, hay que primero poder
estimarlo. El problema es que fluctúa con el ruido propio
del sensor.
En la siguiente figura mostramos que si le aplicamos un
filtrado por “mediana móvil” podemos estimar el “offet”.
En las “ventanas temporales” con señal del Vernier repetimos
el valor intermedio hallado a ambos lados.

## Slide 4
fig1_version1b.eps

## Slide 5
fig1_version1c.eps
Señal del Vernier y del Sensor luego de filtrarle el offset.

## Slide 6
fig1_version1d.eps
Hacemos el mismo filtrado para el caso de la primera calibración.

## Slide 7
fig2_version2.eps
Por el momento, estos datos mantienen la siguiente relación.

## Slide 8
fig2_version2b.eps
La diferencia es del 20%. Si se multiplica los datos de la calibración_bis por 1.2 se obtiene

## Slide 9
¿A qué se debe la
discrepancia del 20%?

## Slide 10
La discrepancia se debe a una histéresis en la respuesta de los sensores cuadrados.

## Slide 11
fig1_version1d.eps
fig3_version2.eps
Ampliamos esta oscilación

## Slide 12
fig3_version2a.eps
Al final de cada oscilación, no retorna al inicio, sino que toma un valor mayor.
Al final de todas las oscilaciones, se alcanza un valor mayor
(presumiblemente 20%)
Vernier (V)
Sensor (V)
Ciclos de oscilación
fig3_version2.eps

## Slide 13
Para estudiar la histéresis hay que esperar que recorrer las oscilaciones completas
fig3_version1.eps
Elegimos cuatro ciclos que inician en cero y terminan en cero.

## Slide 14
Si se grafican las curvas normalizadas (dividiendo por los valores máximos)
fig3_version1.eps
Todas las curvas tienen
el mismo patrón de
histéresis!!!
fig3_version1e.eps
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 15
Un primer ajuste a los ciclos ascendentes y descendentes se obtiene suponiendo y=xC
fig1_version1c_histeresis.eps

## Slide 16
Para hacer el ajuste hay que conocer primero Vmax y Smax. En ese punto la histéresis es despreciable.
fig1_version1c_sliding.eps
Se alisaron las curvas con un “medianas móviles”. Luego se determinaron los máximos.

## Slide 17
fig1_version1c_maximos.eps
Valores de los máximos